建 设 项 目 竣 工 环 境 保 护

验 收 监 测 报 告 表

同辐环监字（2019）第J004号

项目名称：         血液辐照仪搬迁项目

委托单位：            达州市中心血站

成都同洲科技有限责任公司

二O一九年十二月

项目名称：    血液辐照仪搬迁项目

委托单位：    达州市中心血站

承担单位：    成都同洲科技有限责任公司

签    发：

审    核：

报告编写：

完成单位：成都同洲科技有限责任公司

电    话：028-65273134

传    真：028-65273134

邮    编：610041

地    址：成都市武侯区新城管委会武兴二路8号1栋1单元

5楼501室

目录

1. 前言	1

1.1. 项目和验收监测的由来	1

1.2. 环境保护竣工验收内容	3

2. 验收监测依据	3

2.1. 有关法律、法规	3

2.2. 技术导则	4

2.3. 环评及批复文件	4

3. 项目工程概况	5

3.1. 项目基本情况	5

3.2. 项目平面布置	6

3.3. 外环境关系及环境保护目标	7

3.4. 工艺流程及产污工序	7

3.5. 工作人员及工作制度	8

4. 环评结论与批复要求	11

4.1. 项目环评结论	11

4.2. 项目环评批复要求	11

4.3. 项目实际建成情况和环评内容的差异	14

5. 验收监测评价标准	16

6. 验收监测结果	17

6.1. 监测因子及分析方法	17

6.2. 验收监测质量控制和质量保证	17

6.3. 验收监测的实施	17

7. 环境管理检查	22

7.1. 项目三同时执行情况	22

7.2. 环境保护设施建设及运行情况	22

7.3. 辐射安全管理及防护措施落实情况	22

7.4. 个人剂量档案管理检查	25

8. 验收监测结论及建议	27

8.1. 验收监测结论	27

8.2. 运行中要求与建议	27

# 前言

| 项目名称 | 血液辐照仪搬迁项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 达州市中心血站 |
| 法人代表 | 罗谦 | 联系人 | 魏云 |
| 通讯地址 | 达州市通川区塔石路西唐家湾 |
| 联系电话 | 13982829559 | 传真 | / | 邮编 | 636000 |
| 建设地点 | 达州市通川区塔石路西唐家湾业务楼一楼辐照室 |
| 环评审批部门 | 四川省环境保护厅 | 批准文号 | 川环审批[2015]299号 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 27.9 | 环保投资所占比例（%） | 13.95% |
| 环评 | 装置名称 | 核素名称 | 放射源类别 | 放射源编码 |
|  | XHBRI-1000型血液辐照仪 | 铯-137 | Ⅱ类 | 0312CS000042 |
|  | Gammacell 1000型血液辐照仪 | 铯-137 | Ⅱ类 | CA08CS000402 |
| 验收 | 装置名称 | 核素名称 | 放射源类别 | 放射源编码 |
|  | XHBRI-1000型血液辐照仪 | 铯-137 | Ⅱ类 | 0312CS000042 |
|  | Gammacell 1000型血液辐照仪 | 铯-137 | Ⅱ类 | CA08CS000402 |

## 项目和验收监测的由来

达州市中心血站始建于1995年8月，现址位于达州市通川区塔石路西唐家湾，是达州市唯一的专业采供血机构和全市临床输血技术指导中心。担负着全市无偿献血的宣传、招募、动员、组织以及采集和临床用血的供给等工作任务。占地面积10000m2，建筑面积3400m2，内设办公室、政工科、财务科、业务科、献血科、质管科、总务科、监察科等职能科室，下设二级业务科室12个。现有职工116人，其中卫生专业技术人员78人。科室设置齐全，人员配备规范。

达州市中心血站综合业务用房建于2002年，是在原浆站设计基础上改建而成，其业务、办公于一体，业务用房流程不合理，不符合《血站基本标准》要求和国家现行政策规定要求。于2008年9月达州市政府第90次常务会议决定市中心血站整体资产转移，拟搬迁到达州市通川区塔石路以西唐家湾（新址）。目前，新址主体工程已峻工。

因此，达州市中心血站拟搬迁已有的两台血液辐照仪到新址。具体为1台XHBRI-1000型血液辐照仪，安装1枚铯-137密封放射源，装源活度为4.44×1013Bq，属于Ⅱ类放射源；1台Gammacell1000型血液辐照仪，安装1枚铯-137密封放射源，装源活度为2.41×1013Bq，属于Ⅱ类放射源。

达州市中心血站委托四川省核工业辐射测试防护院于2014年12月完成了该项目《血液辐照仪搬迁项目环境影响报告表》，并于2015年1月4日取得达州市环境保护局关于本项目的初审意见（达市环函2015]2号）和2015年6月16日取得四川省环境保护厅的批复（川环审批[2015]299号）(附件2)，同意该项目建设。血站于2013年3月开始建设，并于2019年4月委托天津核检测技术有限公司和2019年5月委托山东新华医疗器械股份有限公司，完成两台血液辐照仪搬迁事宜，并于2019年8月投入试运行。

目前，达州市中心血站于2019年7月18日已取得四川省环境保护厅核发的《辐射安全许可证》（证书编号川环辐证〔00070〕，有效期至2024年7月17日），许可种类和范围为：使用Ⅱ类放射源，具体包括：使用Ⅱ类137Cs放射源2枚。（详见附件4）

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院449号令）、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（修正）（国家环境保护总局第31号令）、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕和相关要求，建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，在项目竣工时，必须按规定程序进行环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。

达州市中心血站随后委托成都同洲科技有限责任公司承担该项目竣工验收监测工作(附件1）。我公司接受委托后，经过资料收集，于2019年10月12日进行现场监测，并按环评和批复相关环保要求进行现场复核安全措施调查及有关环保设施效果检查等工作，结合本项目特点，我公司根据实际监测和检查情况以及国家有关技术规范要求，于2019年12月编制完成该项目的竣工环境保护验收监测报告表。

## 环境保护竣工验收内容

本项目环评批复规模与验收规模对照如下：

表1-1  环评与验收规模对照表

| 环评规模 | 本次验收规模 | 是否与环评一致 |
| --- | --- | --- |
| 两台血液辐射仪。其中1台为XHBRI-1000型血液辐照仪，安装1枚137铯密封放射源，装源活度为4.44×1013Bq，现有活度为4.26×1013Bq，属于Ⅱ类放射源；另外1台为Gammacell 1000型血液辐照仪，安装1枚137铯密封放射源，装源活度为2.41×1013Bq，现有活度为1.88×1013Bq，属于Ⅱ类源。 | 两台血液辐射仪。其中1台为XHBRI-1000型血液辐照仪，安装1枚137铯密封放射源，装源活度为4.44×1013Bq，现有活度为3.79×1013Bq，属于Ⅱ类放射源；另外1台为Gammacell 1000型血液辐照仪，安装1枚137铯密封放射源，装源活度为2.41×1013Bq，现有活度为1.67×1013Bq，属于Ⅱ类源。 | 一致 |

监测因子 是达州市中心血站辐照仪表面及辐照室四周X-γ辐射剂量率，监测布点为辐照仪四周以及辐照室周围职业人员和公众限制的活动区域。

验收范围：本次验收监测的范围为辐照仪四周以及辐照室周围职业人员和公众限制的活动区域，以及达州市中心血站血液辐射室周围的辐射环境50米范围敏感目标。

# 验收监测依据

## 有关法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015；

（2）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（（国务院令 682 号，2017 年 7 月修订）；）；

（4）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）；

（5）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）；

（6）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（修正）（国家环境保护总局令第 31 号）；

（7）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部令第18号）；

（8）《四川省辐射污染防治条例》。

（9）《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4 号）

## 行业标准、技术导则

（1）中华人民共和国国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002；

（2）中华人民共和国环境保护行业标准《辐射环境监测技术规范》HJ/T61-2001；

（3）中华人民共和国国家标准《环境地表γ辐射剂量率测量规范》GB/T14583-93；

（4）《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》国家环境保护总局；

（5）《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》川环函〔2016〕1400号；

（6）《含密封源仪表的放射卫生防护要求》 GBZ 125-2009；

（7）《职业性外照射个人监测规范》GB128-2016。

## 技术文件

- 达州市中心血站血液辐照仪搬迁项目竣工验收监测委托合同。

- 四川省核工业辐射测试防护院《血液辐照仪搬迁项目环境影响报告表》。

- 四川省环境保护厅关于《达州市中心血站血液辐照仪搬迁项目环境影响报告表》的批复（川环审批[2015]299号）。

- 达州市环境保护局关于对《达州市中心血站血液辐照仪搬迁项目环境影响报告表》的初审意见（达市环函[2015]2号）。

- 血站提供射线装置管理制度等支持性文件。

# 项目工程概况

## 项目基本情况

### 项目名称、地点、建设单位及性质

项目名称：血液辐照仪搬迁项目

建设地点：达州市通川区塔石路西唐家湾新址业务楼一楼辐照室内

建设单位：达州市中心血站

建设性质：改、扩建

    - 项目工程内容、规模

达州市中心血站已将达州市南城万达路血站辐照室内已有的两台血液辐照仪搬迁到达州市通川区塔石路西唐家湾新址业务楼一楼辐照室内。两台血液辐射仪其中1台为XHBRI-1000型血液辐照仪，安装1枚137铯密封放射源，装源活度为4.44×1013Bq，现有活度为3.79×1013Bq，属于Ⅱ类放射源；另外1台为Gammacell 1000型血液辐照仪，安装1枚137铯密封放射源，装源活度为2.41×1013Bq，现有活度为1.67×1013Bq，属于Ⅱ类源。

达州市中心血站新址业务楼一楼新建辐照室一间，占地面积11.03m2（长3.5m×宽3.15m），四面墙体为36cm厚实心砖墙，并加20mmBaSO4涂层，顶部为20cm厚现浇混凝土，并加20mmBaSO4涂层，防护铅门铅当量3mm，观察窗铅玻璃铅当量3mm。

对比环评及批复，项目实际建设内容、建设规模与环评及批复中一致。

项目组成和可能产生的主要环境问题详见表3-1；

项目所用原辅材料消耗情况见表3-2；

项目设备配置基本情况见表3-3。

表3-1     项目组成及主要环境问题

| 名 称 | 建设内容及规模 | 主要环境问题 | 与环评批复 是否一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 新建辐照室一间，占地面积约11.03m2。四面墙体为36cm厚实心砖墙，并加20mm BaSO4涂层，顶部为20cm厚现浇混凝土，并加20mm BaSO4涂层，防护铅门铅当量3mm，观察窗铅玻璃铅当量3mm。安装1台XHBRI-1000型血液辐照仪，装源活度为4.44×1013Bq，现有活度为3.79×1013Bq，属于Ⅱ类放射源；另外1台为Gammacell 1000型血液辐照仪，安装1枚137铯密封放射源，装源活度为2.41×1013Bq，现有活度为1.67×1013Bq，属于Ⅱ类源。 | 使用过程中产生γ射线、β射线 | 一致 |
| 辅助工程 | 控制室、血液样品待检库、成品库、污血库、值班室 | / | 一致 |
| 公用工程 | 配电、供电和通讯系统等 | / | 一致 |
| 办公及生活设施 | 办公楼、物流中心 | 生活废水，生活垃圾 | 一致 |

表3-2    主要原辅材料和能源消耗情况表

| 类别 | 名称 | 数量 | 装源活度 | 来源 | 用 途 | 与环评批复是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主（辅）料 | 137铯放射源 | 2枚 | 4.44×1013Bq（Ⅱ类医疗放射源，现有活度为3.79×1013Bq）； 2.41×1013Bq（Ⅱ类医疗放射源，现有活度为1.67×1013Bq） | 成都中核高通同位素股份有限公司 | 血液 辐照 | 一致 |
| 能源 | 水 | 5000kW·h/a | — | 城市电网 | 机房用电 | 一致 |
|  | 电 | 1000m3/a | — | 自来水管网 | 生活用水 | 一致 |

表3-3    本项目主要设备配置基本情况表

| 序号 | 装置 名称 | 型号 | 数量 | 核素 名称 | 放射源 编码 | 生产厂家 | 管理 类别 | 使用 场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液辐照仪 | XHBRI-1000型 | 1台 | 137铯 | 0312CS000042 | 成都中核高通同位素股份有限公司 | II类 | 辐照室 |
| 2 | 血液辐照仪 | Gammacell 1000型 | 1台 | 137铯 | CA08CS000402 | 成都中核高通同位素股份有限公司 | II类 | 辐照室 |

表3-4    本项目主要设备使用情况情况表

| 序号 | 装置名称 | 型号 | 环评年使用时间（h） | 验收年使用时间（h） | 与环评批复是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进样、取样 | 辐照 | 进样、取样 | 辐照 |  |
| 1 | 血液辐照仪 | XHBRI-1000型 | 300 | 1000 | 300 | 1000 | 一致 |
| 2 | 血液辐照仪 | Gammacell 1000型 | 200 | 500 | 200 | 500 | 一致 |

## 污染物处理处置情况

运气期间，臭氧依靠设置的空调抽风系统排出室外。空调工作时产生的噪声值较小，经墙体隔声后，周围边界噪声可以达标排放。生活废水通过污水管网排入污水处理系统经处理达标后排入市政管污水管网，固体废物（废放射源）由成都中核高通同位素有限公司回收。

## 项目平面布置

辐照室南侧为服务站，西侧为控制室，北侧及东侧为院内空地。业务楼1楼平面布置图见附图2。该平面布置中辐照室既方便通行又较为独立，尽量避开了与其它工作场所和人员相邻。综上所述，从辐射安全的角度考虑，该平面布置是合理的。

3.3外环境关系及环境保护目标

1 外环境及选址的合理性

达州市中心血站新址位于达州市通川区塔石路西唐家湾，血站的西面为至达锦苑，北面是在建小区，东面是公路，南面是城市道路及达州海关，血站的外环境关系见附图3。

项目具体外环境关系见下表。

表3-5  达州市中心血站外环境关系表

| 名称 | 位 置 | 距离 | 性质 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔石路 | 东面 | 10m | 道路 | / |
| 在建小区 | 北面 | 相邻 | 住宅小区 | 约1000人 |
| 至达锦苑 | 西面 | 相邻 | 住宅小区 | 约1500人 |
| 达州海关 | 南面 | 20m | 办公 | 约20人 |

从医院周边外环境关系图可见，医院周边是以居民住宅、办公和城市绿地为主，周边无自然保护区、保护文物、风景名胜区等特殊环境保护目标，无大的环境制约因素。在本项目建成后，本项目小区北面和西面新建了居民小区，属于后建项目。

血站实际建成外环境关系与环评描述基本一致。

2、主要环境保护目标

# 本项目主要环境保护目标为辐照仪的操作人员及辐照室周边的人员，工作人员、周边其他科室医务人员和周围公众，主要考虑运行过程中对工作人员和在机房周围停留的公众的影响，使其受照剂量低于本报告提出的剂量约束值，确保射线装置运行时工作人员和公众的安全。具体环境保护目标见表3-5。

# 表3-6  项目环境保护目标一览表

| 保 护 名 单 | 人数 | 方 位 | 位 置 | 距离辐射源距离 | 与环评 是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辐 射 环 境 | 职业 | 辐照仪操作人员 | 2人 | 辐照室内 | 辐照室内 | 0.5m | 一致 |
|  |  | 控制室工作人员 | 1人 | 辐照室西侧 | 控制室内 | 2m | 一致 |
|  | 公众 | 辐照室附近其他工作人员 | 约10人 | 辐照室周围（包括屋顶上方） | 服务站、成品库、辐照室楼上 | 2m~3.5m | 一致 |
|  |  | 血站内进出公众 | 流动人群 | 辐照室东墙外、北墙外 | 院内走道 | 2m | 一致 |
|  |  | 血站附近居民 | 约20人 | 血站南侧 | / | 70m | 一致 |
|  |  |  | 约1000人 | 血站北侧 | / | 45m | 后建新增 |
|  |  |  | 约1500人 | 血站西侧 | / | 120m | 后建新增 |

因政府规划建设，在本项目建设至试运行期间，血站的北侧和西侧空地新建了居民小区。

从辐射安全的角度考虑，本项目的选址是合理的。

## 工艺流程及产污工序

1、血液辐照仪的工作原理

血液辐照仪是单独立柜式设备，由辐射保护罩、血样室、辐射源和控制系统四部分组成。辐射防护罩由外套钢壳的铅制成，把辐射源和辐射室罩住。血液辐照仪的辐射源是137铯，被双层封装在不锈钢壳内，并永久封装在辐射防护罩中。辐照室有一个转盘和可移动的不锈钢杯，将需要辐照的产品和血样装入样品杯，然后放到转盘上，当关闭辐照室，并将辐照室转动到辐射位置，辐射源开始辐照血样。血样随转盘的转动而接受辐射，并提供了剂量分布均匀的辐照。

2、操作流程

本项目血液辐照仪的放射源安装在血样室和控制面板之间，从放射源发出的γ射线粒子一部分穿透双层不锈钢壳和样品杯，被血液样品吸收，而另一部分则被不锈钢壳和样品杯壁吸收。由控制系统监控整个辐照过程中的辐照时间和血样杯的旋转。首先将ID识别卡扫描注册，输入操作员号码，选择“扫描血袋”，再将在此周期要辐照的产品的信息输入，然后将血样放入样品杯中，确信样品杯的顶部没有血样产品超出，辐照带管子的项目时，应将血袋的管子朝下放置，关门，检查主显示屏上显示的辐照时钟，按照显示屏上的说明设定辐照时间，开始辐照，当辐照周期完成的声讯发出后，打开辐照室取出血样，等待微机打印。辐照时常规操作程序见图3-1：

图3-1 血液辐照仪工作流程图

3、污染因子

本项目的血液辐照仪的放射性污染主要来自运营期，即在辐照过程中产生的γ射线、β射线，放射源退役产生的废源，如下：

1.血液辐照仪开机时，放射源137铯产生的γ射线, β射线，臭氧。

2.放射源退役时产生的137铯废源。

产污环节及污染物见图3-2：

图3-2 项目产污环节示意图

本项目工艺流程及产物环节与环评中一致。

## 工作人员及工作制度

劳动定员：本项目专业技术人员为3人，同时负责血液样品的准备、辐照和后处理工作。

工作制度：血站实行白班单班制，每天工作8小时，每周工作5天，全年工作时间260天。

# 环评结论与批复要求

## 项目环评结论

（一）项目概况

项目名称：血液辐照仪搬迁项目

建设单位：达州市中心血站

建设性质：改扩建

建设地点：达州市通川区塔石路西唐家湾达州市中心血站院内

本次评价内容及规模为：搬迁已有的两台血液辐照仪到新址。具体为1台XHBRI-1000型血液辐照仪，安装1枚137铯密封放射源，装源活度为4.44×1013Bq，现有活度为4.26×1013Bq，属于Ⅱ类源；1台Gammacell 1000型血液辐照仪，安装1枚137铯密封放射源，装源活度为2.41×1013Bq，现有活度为1.88×1013Bq，属于Ⅱ类放射源。

（二）本项目产业政策符合性分析

根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目属鼓励类第六项“核能”第6条“同位素、加速器及辐照应用技术开发”，符合国家产业发展政策。

（三）本项目选址及平面布置合理性分析

本项目位于血站院内，项目运营期对环境影响较小。本评价认为其选址和平面布置是合理的。

（四）工程所在地区环境质量现状

根据监测报告，本项目所在地医院环境本底X-γ辐射空气吸收剂量率监测值为9.9×10-8Gy/h。属于达州市当地正常天然本底辐射水平。

（五）环境影响评价分析结论

1、施工期

本项目施工期较短，通过合理安排施工时间，选择低噪声设备，湿法作业等防治措施对周围环境影响较小。

2、营运期

（1）辐射环境影响分析

经模式预测，在正常工况下，对工作人员造成的年附加有效剂量低于本次评价6mSv的职业人员年剂量约束值；对公众造成的年附加有效剂量低于本次评价0.3mSv的公众人员年剂量约束值。

（2）大气的环境影响分析

工作时产生的废气经空调通风后，室内废气浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中规定的二级标准限值要求，同时不会对周围大气环境造成明显影响。

（3）废水的环境影响分析

本项目不产生放射性废水，非放射性废水经血站污水处理系统处理站，最后达标排入市政管污水管网，对周围水环境影响较小。

（4）固体废物的环境影响分析

本项目放射源退役后，由成都中核高通同位素有限公司回收处理，不会对周围环境产生影响。

（5）工作场所使用一台空调，噪声值范围在40dB(A)～55dB(A)之间；噪声较小，经墙体衰减后对周围声环境影响较小。

（六）事故风险与防范

血站制订的辐射事故应急预案和安全规章制度内容较全面、措施可行，应认真贯彻实施，以减少和避免发生辐射事故与突发事件。

（七）环保设施与保护目标

血站现有环保设施配置较全，总体效能良好，可使本次环评中确定的保护目标所受的辐射剂量保持在合理的、可达到的尽可能低的水平。

（八）辐射安全管理的综合能力

血站安全管理机构健全，有领导分管，人员落实，责任明确，医技人员配置合理，考试（核）合格，有辐射事故，应急预案与安全规章制度；环保设施总体效能良好，可满足防护实际需要。对现有医用辐射设备和场所而言，血站也已具备辐射安全管理的综合能力。

二、项目环保可行性结论

本项目符合国家产业政策，选址符合辐射安全要求。职业工作人员和周围公众受到的年有效剂量均低于标准要求的约束限值。

综上所述，建设单位申请从事辐射工作的种类、范围、场所满足辐射安全相关要求，能够具备使用Ⅱ类放射源的相关能力，只要严格按照本报告提出的环境保护措施进行防治，本项目的建设从辐射安全和环境保护的角度是可行的。

三、项目竣工验收检查内容

# 根据《建设项目环境保护管理条例》，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。建设项目正式投产运行前，建设单位应向负责审批的环保部门申请项目竣工环保验收。本工程竣工环境保护验收一览表见表4-1。

表4-1  项目竣工环境保护验收一览表

| 类 别 | 环保设施（措施） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 废气处理 | 空调 | 包括购买、安装、维修、维护费用 |
| 电离辐射 实体防护 | 辐照室墙体、防护涂料、铅门、铅玻璃购买及安装施工 |  |
| 电离辐射监测及警示标志 | X-γ辐射监测仪1台，固定的警示标志、紧急止动装置、工作状态指示灯、报警装置等 |  |
| 个人防护用品 | 铅衣、铅手套、铅眼镜3套 |  |
| 个人剂量监测 | 警示标志、个人剂量计6个，个人剂量报警仪3个等、 |  |
| 人员培训及 物资准备 | 3名职业人员培训、应急物资准备 |  |

四、要求

1、认真学习贯彻国家相关的环保法律、法规，不断提高遵守法律的自觉性和安全文化素养，切实做好各项环保工作。

2、定期开展场所和环境的辐射监测，据此对所用的放射源的安全和防护状况进行年度评估，编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于每年1月31日前上报省环保厅，报送内容包括：①辐射安全和防护设施的运行与维护情况；②辐射安全和防护制度及措施的制定与落实情况；③辐射工作人员变动及接受辐射安全和防护知识教育培训情况；④场所辐射环境监测报告和个人剂量监测情况监测数据；⑤辐射事故及应急响应情况；⑥核技术利用项目新建、改建、扩建和退役情况；⑦存在的安全隐患及其整改情况；⑧其他有关法律、法规规定的落实情况。

3、一旦发生辐射安全事故，立即启动应急预案并及时报告上级主管单位和四川省环保厅。

4、血站在更换辐射安全许可证之前，注册并登录全国核技术利用辐射安全申报系统（网址：http：//rr.mep.gov.cn），对血站所用放射源的相关信息进行填写。

## 项目环评批复要求

四川省环境保护厅2015年6月16日对该项目进行了批复（川环审批〔2015〕299号）。批复的主要内容及要求如下：

一、该项目位于达州市通川区塔石路西唐家湾达州市中心血站内。项目建设内容主要为：拟将达州市南城万达路血站辐照室内已许可的两台血液辐照仪搬迁到达州市通川区塔石路西唐家湾新址业务楼一楼辐射室内。两台血液辐射仪其中1台为 XHBRI-1000型血液辐照仪，安装铯-137密封放射源，装源活度为4.44×1013Bq,现有活度为4.26×1013Bq,属于II类放射源; 另外1台为Gammacell 1000型血液辐照仪,安装1枚铯-137密封放射源，装源活度为2.41×1013Bq,现有活度为1.88×1013Bq, 属于II类源。

医院已取得辐射安全许可证（川环辐证〔00070〕），许可种类和范围为：使用II类放射源。本次项目环评属于变更放射源 使用的辐射工作场所，为辐射安全许可证变更开展的环境影响评价。该项目系核技术在医疗领域内的具体应用，符合国家产业政策，建设理由正当。该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，使用放射源产生的电离辐射及其他污染物排放可以满足国家相关标准的要求，职业工作人员和公众照射剂量满足报告表提出的管理限值要求。因此，我厅同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、你单位应重点做好以下工作

（一）	项目必须认真落实报告表中提出的各项辐射环境安全防护及污染防治措施，项目运行必须严格按照国家和省有关标准和规定实施。辐射从业人员的个人剂量管理限值应严格控制为6mSv/年，公众个人剂量管理限值为0.3 mSv/年。

（二）	定期检查血液辐照仪各项辐射安全联锁装置，确保其有效性和可靠性，防止运行故障的发生。杜绝射线泄露、公众及操作人员被误照射等事故发生。

（三）	做好铯-137密封放射源的辐射安全管理及实体保卫工作，放射源使用场所应当采取防火、防水、防盗、防丢失、防破坏、防射线泄漏的安全措施。

（四）	加强辐射工作场所监测，应制定相关场所的监测计划， 定期开展自我监测，每年应委托有资质单位开展辐射环境监测， 并将监测结果纳入辐射安全和防护状况年度自查评估报告。

（五）	辐射从业人员应参加省厅举办的辐射安全和防护知识的培训，持证上岗。

（六）	依法对辐射工作人员进行个人剂量监测，建立辐射工作人员的个人剂量档案。发现个人剂量监测结果异常的应当立即核实和调查，并将有关情况及时报告我厅。

（七）	你单位应当按照《放射性同位素与射线装置安全和防 护管理办法》（环保部第18号令）的要求编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于次年1月31日前上报我厅。

三、你单位必须依法完备项目建设其他行政许可相关手续。

四、建设单位必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工时，建设单位必须按规定向我厅申请环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

五、你单位应按照相关规定到我厅办理《辐射安全许可证》变更，办理前应登陆http://rr.mep.gov.cn全国核技术利用辐射安 全申报系统提交相关资料。

六、	我厅委托达州市环境保护局开展该项目的日常环境保护监督检查工作。你单位应在收到批复后15个工作日内，将批复后的报告表分送达州市环境保护局和通川区环境保护局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

## 项目实际建成情况和环评内容的差异

通过现场检查，本项目建设内容、建设地点、工作方式、使用的地点以及生产或使用工艺流程、污染物产生的种类、采取的污染治理措施与环评及批复中一致。

# 验收监测评价标准

（一）剂量约束值

本次验收监测执行的电离辐射标准为：《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的相关标准限值（职业人员年剂量管理限值为20mSv，公众年剂量限值为1mSv）。本项目按上述标准中规定的职业照射年有效剂量限值的3/10执行，即6mSv/a；公众照射按标准中规定的年有效剂量限值的3/10执行，即0.3mSv/a。(附件3)。同时验收执行新的环保标准：即职业人员年剂量管理限值为5mSv，公众年剂量限值为0.1mSv。

# 验收监测结果

## 监测因子及分析方法

监测项目的监测方法、方法来源见表6-1。

表6-1  监测方法及方法来源

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| X-γ射线 | 《含密封源仪表的放射卫生防护要求》 | GBZ 125-2009 |
|  | 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》 | GB/T14583-93 |
|  | 《辐射环境监测技术规范》 | HJ/T61-2001 |

## 验收监测质量控制和质量保证

本次测量所用的仪器性能参数均符合国家标准方法的要求，仪器在检定有效期内，并有良好的日常质量控制程序。监测人员均经具有相应资质的部门培训，考核合格后持证上岗。数据分析及处理采用国家标准中相关的数据处理方法，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。本次验收监测所使用的仪器情况见表6-2。

表6-2       监测所使用的仪器情况

| 监测项目 | 监测设备 | 使用环境 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称及编号 | 技术指标 | 校准情况 |  |
| X-γ辐射剂量率 | FJ1200型 环境级X-γ 辐射测量仪仪器编号： SB01 | ① 能量响应： 40keV~3MeV ② 测量范围： 10nSv/h~200μSv/h③ 不确定度： Urel=7%（k=2） | 校准单位：中国测试技术研究院 校准有效期： 2019-09-20至2020-09-19 校准证书号： 校准字第201909005745号 | 天气:阴 温度: 23.6 ℃ 相对湿度: 70% |

## 监测布点合理性代表性分析

本次监测布点按照《含密封源仪表的放射卫生防护要求》  GBZ 125-2009等标准的要求结合现场实际情况进行布点：仪器表面主要选择仪器表面5cm处进行监测，主要关注仪器自身防护措施的有效性。同时在防护屏蔽室的六面以及铅门表面 、门缝、窗口、出线孔等需要特别关注的地方，同时选择监测距离射线机50米范围内有代表性的敏感目标。

## 验收监测的实施

### 验收监测期间的工况

2019年10月12日，我公司派出的监测技术人员在建设单位相关负责人的陪同下，对两台辐照仪及工作场所周围的辐射环境状况进行了监测。监测时的射线装置运行参数如下表：

表6-3      监测时辐照仪参数一览表

| 名称 | 型号 | 放射源种类 | 装源活度 （Bq） | 现有活度 （Bq） | 管理类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血液辐照仪 | XHBRI-1000 | 137Cs | 4.44×1013 | 3.79×1013 | Ⅱ | / |
| 血液辐照仪 | Gammacell 1000 | 137Cs | 2.41×1013 | 1.67×1013 | Ⅱ |  |

射线装置监测条件为建设方在正常工作条件下使用条件，符合验收监测工况要求。

### 验收监测布点及监测结果

（1）本次验收为血站中心两台辐照仪工作场所验收,监测布点的位置见附图。射线装置处于正常工作状态，各射线装置监测结果见表6-4~6-7。

表6-4   XHBRI-1000辐照仪取样、放样周围X-γ辐射剂量率监测结果表    单位：μSv/h

| 点位 | 测量点位置 | 剂量率(μSv/h) | 扣除本底后剂量率(μSv/h) | 职业人员年剂量（mSv） | 公众人员年剂量（mSv） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 未出源 |  |  |  |
|  |  | 平均值 | 标准差 |  |  |  |
| 1 | XHBRI-1000辐照仪西侧表面5cm | 0.140 | 0.002 | 0.018 | 5.46×10-3 | 不涉及公众人员区域 |
| 2 | XHBRI-1000辐照仪下方表面5cm | 0.197 | 0.003 | 0.075 | 2.25×10-2 |  |
| 3 | XHBRI-1000辐照仪北侧表面5cm | 0.139 | 0.001 | 0.017 | 5.08×10-3 |  |
| 4 | XHBRI-1000辐照仪南侧表面5cm | 0.148 | 0.002 | 0.026 | 7.92×10-3 |  |
| 5 | XHBRI-1000辐照仪上方表面5cm | 0.193 | 0.001 | 0.071 | 2.13×10-2 |  |
| 6 | XHBRI-1000辐照仪东侧表面5cm | 0.174 | 0.004 | 0.052 | 1.55×10-2 |  |
| 7 | XHBRI-1000辐照仪西侧1m | 0.170 | 0.003 | 0.048 | 1.45×10-2 |  |
| 8 | 辐照室进门表面 | 0.134 | 0.003 | 0.012 | 3.47×10-3 | 8.67×10-4 |
| 9 | 观察窗 | 0.143 | 0.002 | 0.021 | 6.33×10-3 | 1.58×10-3 |
| 10 | 辐照室西墙 | 0.206 | 0.004 | 0.084 | 2.53×10-2 | 6.31×10-3 |
| 11 | 工作台 | 0.207 | 0.003 | 0.085 | 2.55×10-2 | 6.37×10-3 |
| 12 | 辐照室南侧墙 | 0.195 | 0.004 | 0.073 | 2.20×10-2 | 5.49×10-3 |
| 13 | 辐照室北侧墙 | 0.227 | 0.003 | 0.105 | 3.13×10-2 | 7.83×10-3 |
| 14 | 辐照室东侧墙 | 0.206 | 0.002 | 0.084 | 2.51×10-2 | 6.27×10-3 |
| 15 | 辐照室楼上办公室 | 0.205 | 0.002 | 0.083 | 2.49×10-2 | 6.22×10-3 |
| 16 | 辐照室西北侧在建小区 | 0.126 | 0.001 | 0.005 | 1.37×10-3 | 3.41×10-4 |
| 17 | 环境本底 | 0.122 | 0.002 | / | / | / |

表6-5   XHBRI-1000辐照仪工作时（出源）周围X-γ辐射剂量率监测结果表  单位：μSv/h

| 点位 | 测量点位置 | 剂量率(μSv/h) | 扣除本底后剂量率(μSv/h) | 职业人员年剂量（mSv） | 公众人员年剂量（mSv） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出源 |  |  |  |
|  |  | 平均值 | 标准差 |  |  |  |
| 1 | XHBRI-1000辐照仪西侧表面5cm | 0.154 | 0.003 | 0.032 | 3.18×10-2 | 不涉及公众人员区域 |
| 2 | XHBRI-1000辐照仪下方表面5cm | 0.219 | 0.005 | 0.097 | 9.72×10-2 |  |
| 3 | XHBRI-1000辐照仪北侧表面5cm | 0.149 | 0.002 | 0.027 | 2.68×10-2 |  |
| 4 | XHBRI-1000辐照仪南侧表面5cm | 0.164 | 0.003 | 0.042 | 4.25×10-2 |  |
| 5 | XHBRI-1000辐照仪上方表面5cm | 0.198 | 0.005 | 0.076 | 7.59×10-2 |  |
| 6 | XHBRI-1000辐照仪东侧表面5cm | 0.173 | 0.005 | 0.051 | 5.13×10-2 |  |
| 7 | XHBRI-1000辐照仪西侧1m | 0.171 | 0.003 | 0.049 | 4.90×10-2 |  |
| 8 | 辐照室进门表面 | 0.132 | 0.003 | 0.011 | 1.06×10-2 | 2.64×10-3 |
| 9 | 观察窗 | 0.144 | 0.003 | 0.022 | 2.20×10-2 | 5.51×10-3 |
| 10 | 辐照室西墙 | 0.217 | 0.005 | 0.095 | 9.47×10-2 | 2.37×10-2 |
| 11 | 工作台 | 0.209 | 0.005 | 0.087 | 8.70×10-2 | 2.17×10-2 |
| 12 | 辐照室南侧墙 | 0.199 | 0.003 | 0.077 | 7.72×10-2 | 1.93×10-2 |
| 13 | 辐照室北侧墙 | 0.231 | 0.005 | 0.109 | 1.09×10-1 | 2.74×10-2 |
| 14 | 辐照室东侧墙 | 0.205 | 0.002 | 0.083 | 8.34×10-2 | 2.09×10-2 |
| 15 | 辐照室楼上办公室 | 0.205 | 0.003 | 0.083 | 8.33×10-2 | 2.08×10-2 |
| 16 | 辐照室西北侧在建小区 | 0.126 | 0.002 | 0.004 | 3.91×10-3 | 9.78×10-4 |
| 17 | 环境本底 | 0.122 | 0.002 | / | / | / |

表6-6   Gammacell 1000辐照仪取样、放样周围X-γ辐射剂量率监测结果表   单位：μSv/h

| 点位 | 测量点位置 | 剂量率(μSv/h) | 扣除本底后剂量率(μSv/h) | 职业人员年剂量（mSv） | 公众人员年剂量（mSv） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 未出源 |  |  |  |
|  |  | 平均值 | 标准差 |  |  |  |
| 1 | Gammacell 1000辐照仪东侧表面5cm | 0.417 | 0.007 | 0.295 | 5.91×10-2 | 不涉及公众人员区域 |
| 2 | Gammacell 1000辐照仪南侧表面5cm | 0.185 | 0.002 | 0.064 | 1.27×10-2 |  |
| 3 | Gammacell 1000辐照仪上方表面5cm | 0.378 | 0.005 | 0.257 | 5.13×10-3 |  |
| 4 | Gammacell 1000辐照仪西侧表面5cm | 0.190 | 0.004 | 0.068 | 1.37×10-2 |  |
| 5 | Gammacell 1000辐照仪北侧表面5cm | 0.222 | 0.007 | 0.100 | 2.00×10-2 |  |
| 6 | Gammacell 1000辐照仪下方表面5cm | 0.155 | 0.002 | 0.033 | 6.66×10-3 |  |
| 7 | Gammacell 1000辐照仪西侧1m | 0.167 | 0.002 | 0.045 | 9.05×10-3 |  |
| 8 | 辐照室进门表面 | 0.132 | 0.003 | 0.010 | 1.95×10-3 | 4.87×10-4 |
| 9 | 观察窗 | 0.139 | 0.001 | 0.017 | 3.37×10-3 | 8.42×10-4 |
| 10 | 辐照室西墙 | 0.204 | 0.002 | 0.082 | 1.64×10-2 | 4.11×10-3 |
| 11 | 工作台 | 0.204 | 0.002 | 0.083 | 1.65×10-2 | 4.13×10-3 |
| 12 | 辐照室南侧墙 | 0.196 | 0.002 | 0.074 | 1.49×10-2 | 3.72×10-3 |
| 13 | 辐照室北侧墙 | 0.222 | 0.003 | 0.100 | 2.01×10-2 | 5.02×10-3 |
| 14 | 辐照室东侧墙 | 0.202 | 0.001 | 0.080 | 1.60×10-2 | 4.00×10-3 |
| 15 | 辐照室楼上办公室 | 0.213 | 0.002 | 0.091 | 1.82×10-2 | 4.54×10-3 |
| 16 | 辐照室西北侧在建小区 | 0.129 | 0.002 | 0.007 | 1.47×10-3 | 3.69×10-4 |
| 17 | 环境本底 | 0.122 | 0.002 | / | / | / |

表6-7  Gammacell 1000辐照仪工作时（出源）周围X-γ辐射剂量率监测结果表 单位：μSv/h

| 点位 | 测量点位置 | 剂量率(μSv/h) | 扣除本底后剂量率(μSv/h) | 职业人员年剂量（mSv） | 公众人员年剂量（mSv） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出源 |  |  |  |
|  |  | 平均值 | 标准差 |  |  |  |
| 1 | Gammacell 1000辐照仪东侧表面5cm | 0.452 | 0.011 | 0.330 | 1.65×10-1 | 不涉及公众人员区域 |
| 2 | Gammacell 1000辐照仪南侧表面5cm | 0.188 | 0.004 | 0.067 | 3.33×10-2 |  |
| 3 | Gammacell 1000辐照仪上方表面5cm | 0.385 | 0.008 | 0.264 | 1.32×10-1 |  |
| 4 | Gammacell 1000辐照仪西侧表面5cm | 0.189 | 0.005 | 0.067 | 3.35×10-2 |  |
| 5 | Gammacell 1000辐照仪北侧表面5cm | 0.220 | 0.008 | 0.098 | 4.89×10-2 |  |
| 6 | Gammacell 1000辐照仪下方表面5cm | 0.152 | 0.004 | 0.030 | 1.51×10-2 |  |
| 7 | Gammacell 1000辐照仪西侧1m | 0.172 | 0.003 | 0.050 | 2.52×10-2 |  |
| 8 | 辐照室进门表面 | 0.134 | 0.004 | 0.012 | 6.05×10-3 | 1.51×10-3 |
| 9 | 观察窗 | 0.143 | 0.002 | 0.021 | 1.06×10-2 | 2.64×10-3 |
| 10 | 辐照室西墙 | 0.207 | 0.004 | 0.085 | 4.24×10-2 | 1.06×10-2 |
| 11 | 工作台 | 0.204 | 0.003 | 0.082 | 4.11×10-2 | 1.01×10-2 |
| 12 | 辐照室南侧墙 | 0.203 | 0.003 | 0.081 | 4.04×10-2 | 1.01×10-2 |
| 13 | 辐照室北侧墙 | 0.226 | 0.003 | 0.104 | 5.22×10-2 | 1.31×10-2 |
| 14 | 辐照室东侧墙 | 0.207 | 0.005 | 0.085 | 4.24×10-2 | 1.06×10-2 |
| 15 | 辐照室楼上办公室 | 0.202 | 0.001 | 0.080 | 4.01×10-2 | 1.00×10-2 |
| 16 | 辐照室西北侧在建小区 | 0.123 | 0.002 | 0.001 | 8.19×10-4 | 2.05×10-4 |
| 17 | 环境本底 | 0.122 | 0.002 | / | / | / |

### 监测结果分析

根据表6-4~6-5的监测结果，在达州市中心血站XHBRI-1000血液辐照仪取样、放样（未出源）时，仪器表面及放射室周围的X-γ辐射剂量率范围为0.005μSv/h～0.105μSv/h；出源时，仪器表面及放射室周围的X-γ辐射剂量率范围为0.004μSv/h～0.109 μSv/h，根据环评中提供的职业人员接受照射时间估算职业、公众受照年有效剂量。职业人员居留因子取1，公众居留因子取值1/4。则计算职业工作人员每年所受剂量最大为0.141mSv，公众每年所受剂量最大为3.52×10-2mSv。

根据表6-6~6-7的监测结果，在达州市中心血站Gammacell 1000型血液辐照仪取样、放样（未出源）时，仪器表面及放射室周围的X-γ辐射剂量率范围为0.007μSv/h～0.295 μSv/h；出源时，仪器表面及放射室周围的X-γ辐射剂量率范围为0.001μSv/h～0.330μSv/h，根据环评中提供的职业人员接受照射时间估算职业、公众受照年有效剂量。职业人员居留因子取1，公众居留因子取值1/4。则计算职业工作人员每年所受剂量最大为0.224mSv，公众每年所受剂量最大为1.81×10-2mSv。

由以上可知：两台血液辐照仪同时进样、取样和辐照时，本项目的操作人员、工作人员最大值为0.365mSv，其他人员的年受照剂量加和值5.33×10-2mSv。

上述监测结果数据表明达州市中心血站年有效剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定工作人员20 mSv/a，公众1 mSv/a的剂量限值，且分别低于环评及批复要求中职业人员6mSv/a ，公众0.3mSv/a的剂量管理约束值。同时也低于新的环保要求：职业人员5mSv/a ，公众0.1mSv/a的剂量管理约束值。

# 环境管理检查

## 项目三同时执行情况

本项目属改、扩建项目，通过现场检查情况，本项目的环保工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运营，满足“三同时”的要求，落实了环境影响评价报告表中提出的各项污染防治措施。

## 环境保护设施建设及运行情况

根据项目环评及批复文件的要求，需投入的环保设施落实情况见表7-1：

表7-1    环保设施落实情况一览表

| 项目 | 设施 | 金额 （万元） | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辐照室 | 辐射屏蔽措施：四周墙体、屋顶及防护门及观察窗铅玻璃 | 21.0 | 已落实 |
|  | 废气处理：空调 | 1.0 | 已落实 |
|  | 固废处理：退役的废放射源 | / | 不涉及 |
|  | 监测仪器及警示标志：个人剂量计6个，个人剂量报警仪3个、X-γ辐射监测仪1台；固定的警示标志。 | 2.5 | 已落实 |
|  | 安全装置：紧急止动装置、工作状态指示灯、报警装置等 | 2.0 | 已落实 |
|  | 个人防护用品：铅衣、铅手套、铅眼镜 | 0.4 | 已落实 |
|  | 人员培训：辐射工作人员、管理人员及应急人员的组织培训及应急资金 | 1.0 | 已落实 |
| 合计 | 27.9 |  |

## 辐射安全管理及防护措施落实情况

本项目辐射安全管理及防护措施落实情况见表7-2。

表7-2   辐射安全管理及规章制度与实际完成情况一览表

| 项目 | 环保要求 | 实际情况 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辐射安全和防护管理制度 | 设有专门的安全和辐射防护管理机构 | 已成立了血站辐射防护领导小组（附件8） | 满足 |
|  | 制定辐射防护制度、射线装置操作规程 | 制定了达州市中心血站辐射安全防护领导小组、辐射工作设备操作规程、辐射安全和防护设施维护维修制度、辐射工作人员岗位职责、放射源与射线装置台账管理制度、辐射工作场所和环境辐射水平监测方、防护、安全管理制度、辐射工作人员培训制度（或培训计划、辐射工作人员个人剂量管理制度、辐射事故应急预案（见附件9） | 满足 |
| 操作 人员 | 配有专业技术人员 | 血站已经配备专业技术人员（附件5） | 满足 |
|  | 所有操作人员均需参加环保部门组织的人员上岗证培训，培训合格持证上岗 | 血站共计辐射工作人员3人，其中参加了省环保厅举办的辐射安全防护培训班的人数为3人。已制定培训计划，做到全员培训。 | 满足 |
| 台账 管理 | 建立射线装置台账制度 | 已建立2枚放射源台账 | 满足 |
| 分区 管理 | 放射性工作场所应实行分区管理 | 工作场所按照控制区、监督区管理，防护门上张贴有电离辐射警示标志。（附图5） | 满足 |
| 危险废物管理 | 产生放射性废气、废液、固体废物的，还应具有确保放射性废气、废液、固体废物达标排放的处理能力或者可行的处理方案。 | 本项目产生的臭氧经排风系统排入大气。 | 满足 |
| 个人剂量档案 | 工作人员必须佩戴个人剂量仪、建立个人剂量档案 | 建立了放射工作人员个人剂量监测管理制度，并已为从事辐射工作的人员购置个人剂量片，委托有资质单位检测，建立个人剂量档案。（附件7） | 满足 |
| 档案 记录 | 建立运行、巡查及监测记录，并存档备查 | 已建立“制度文件”、“环评资料”、“许可证资料”、“射线装置台账”、“监测和检查纪录”、“个人剂量档案”、“培训档案”和“辐射应急资料”等8大档案记录 | 满足 |
| 应急 预案 | 制定辐射事故应急预案 | 制定了辐射事故应急预案，并已上墙。定期进行辐射事件演练，确保发生辐射事件时能迅速启动应急响应程序。 | 满足 |

表7-3   放射性工作场所“六防”措施一览表执行情况对照一览表

| 措施 类别 | 对应措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 防盗、防抢和防破坏 | ①在辐照室安装有防护铅门，在业务楼大门处安装有防盗门可以有效防止外来人员进入业务楼。 ②辐照室拟设置电视监控设备实行24h实时监控； ③血液辐照室纳入血站日常安保巡逻的重点工作范围，24小时巡逻和值班以防遭到破坏；一旦可能发生盗抢事件，立即关闭辐照室防护门，并立即向公安机关报案。 | 已落实 |
| 防火 | 辐照室入口大门和墙上均安装有一个报警系统和2个灭火器，各房间均为砖混墙体，为不易燃材料，辐照室周围没有易燃、易爆、腐蚀性等其他一切物品。 | 已落实 |
| 防水 | 达州中心血站（新址）所在地标高高于州河至今最高洪水位（1902年），血站运行不受州河影响，同时整个业务楼一楼做了较好的防水设计，不受地下水位影响。 | 已落实 |
| 防泄漏 | ①本项目使用的放射源产生的γ和β射线束能有效地被血液辐照仪优良的防护性能屏蔽。经仪器自身的防护措施屏蔽后，关闭机器时对环境影响很小。 ②本项目辐照室进行了辐射防护设计，只要按照设计和环评要求严格落实，使用时是不存在辐射泄漏的情况。 ③退役的废放射源交由源的供货方成都中核高通同位素有限公司回收。 | 已落实 |

表7-4   环评批复要求与执行情况对照一览表

| 环评批复要求 | 执行情况 | 整改完善要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目运行必须严格按照国家和省有关标准和规定实施。全院辐射工作人员的个人剂量约束值应严格控制为6mSv/年。公众个人剂量约束值为0.3mSv/年。 | 根据辐射场所周围监测结果估算出职业工作人员、公众每年所受剂量最大分别为0.365mSv和5.33×10-2mSv，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中相关规定，且低于环评批复中“辐射从业人员的个人剂量管理限值应严格控制为6mSv/年，公众个人剂量管理限值为0.3mSv/年”要求，同时也低于新的环保要求辐射从业人员的个人剂量管理限值应严格控制为5mSv/年，公众个人剂量管理限值为0.1mSv/年”。（附件6） | / |
| 定期检查血液辐照仪各项辐射安全联锁装置，确保其有效性和可靠性，防止运行故障的发生。杜绝射线泄露、公众 及操作人员被误照射等事故发生。 | 定期检查各项防护设施的有效性，确保实时有效。 | / |
| 做好铯-137密封放射源的辐射安全管理及实体保卫工作，放射源使用场所应当采取防火、防水、防盗、防丢失、防 破坏、防射线泄漏的安全措施。 | 已制定了辐射场所的安全管理制度 | / |
| 加强辐射工作场所监测，应制定相关场所的监测计划， 定期开展自我监测，每年应委托有资质单位开展辐射环境监测， 并将监测结果纳入辐射安全和防护状况年度自查评估报告。 | 血站购置了1台辐射监测仪，定期对辐射场所进行自我监测，监测结果记录存档；并且医院委托了有资质单位对辐射场所进行年度监测。 | / |
| 辐射从业人员应参加省厅举办的辐射安全和防护知识 的培训，持证上岗。 | 已有2名操作人员取得了省厅组织的培训合格证（见附件5） | / |
| 依法对辐射工作人员进行个人剂量监测，建立辐射工 作人员的个人剂量档案。发现个人剂量监测结果异常的应当立 即核实和调查，并将有关情况及时报告我厅。 | 血站已制定工作人员健康及个人剂量管理制度（附件8），并已为从事辐射工作的医护人员购置了个人剂量片，并委托有资质单位检测。目前未发现超标人员 |  |
| 建设单位必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。 项目竣工时，建设单位必须按规定向我厅申请环境保护验收， 验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。 | 血站严格执行了环境保护“三同时”制度。同时设计，同时施工、同时投产使用。 | / |
| 你单位应当按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(环保部令第18号)编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于次年1月31日前上报省环境保护厅，同时抄送我局。 | 按照相关规定和要求编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于次年1月31日前上报省厅。 | / |

表 7-5      建设项目环境保护设施与《暂行办法》中第八条情形对照一览表

| 编号 | 不得提出验收合格意见的条例 | 现场检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定 要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与 主体工程同时投产或者使用的 | 无上述情况 |  |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响 报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染 物排放总量控制指标要求的。 | 无上述情况 |  |
| 3 | 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性 质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、 防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重 新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书 （表）未经批准的。 | 无上述情况 |  |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造 成重大生态破坏未恢复的。 | 无上述情况 |  |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按 证排污的。 | 无上述情况 |  |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验 收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使 用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能 力不能满足其相应主体工程需要的。 | 无上述情况 |  |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护 法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的。 | 无上述情况 |  |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大 缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。 | 无上述情况 |  |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境 保护验收的。 | 无上述情况 |  |

## 个人剂量档案管理检查

达州市中心血站建立了辐射工作人员健康及个人剂量管理制度，为从事辐射作业的工作人员配备了个人剂量片，并委托了有资质的单位进行检测（检测报告见附件7），检测结果存档备查，建立个人剂量档案。根据个人剂量报告监测结果，所有人员均未超标。

7.5 辐照仪拆卸、搬迁、调试、处置调查

本次辐照仪设备的拆卸、搬迁、安装、调试都按照环评要求进行，委托给专门有资质的公司进行搬迁（见附件10）。本项目血液辐照仪从血站原址向新址搬迁过程中，放射源装在辐照仪内部，随仪器运送。搬迁之前制定了严格的管理制度和搬迁应急预案（附件11）。在拆卸、搬迁、安装、调试过程中均未发生安全事故。

经调查：退役的废放射源交由源的供货方成都中核高通同位素有限公司回收。

# 验收监测结论及建议

## 验收监测结论

达州市中心血站血液辐照仪搬迁项目实际建设情况为：搬迁已有的两台血液辐照仪到达州市通川区塔石路西唐家湾达州市中心血站院内的辐照室。具体为1台XHBRI-1000型血液辐照仪，安装1枚137铯密封放射源，装源活度为4.44×1013Bq，现有活度为3.79×1013Bq，属于Ⅱ类放射源；1台Gammacell 1000型血液辐照仪，安装1枚137铯密封放射源，装源活度为2.41×1013Bq，现有活度为1.67×1013Bq，属于Ⅱ类放射源。通过现场检查，本项目实际建设内容、建设地点、建设规模及生产工艺流程、污染物产生的种类、污染物排放量、采取的污染治理措施均与环评及批复中一致。

根据现场监测结果，在达州市中心血站血液辐照仪搬迁项目辐照表面及机房周围监测时，工作场所χ-γ射线剂量率范围在（0.001-0.330）μSv/h内。根据环评中射线装置照射时间估算职业、公众受照年有效剂量。职业人员居留因子取1，公众居留因子取值1/4。则计算职业工作人员每年所受剂量最大为0.365mSv，公众每年所受剂量最大为5.33×10-2mSv。本项目所采取的辐射屏蔽措施切实有效，在正常运行时对周围环境的影响符合环评文件的要求，对职业人员和公众的照射符合国家相关标准及项目环评中确定的管理限值要求，本次验收监测数据合格。

## 本项目的建设符合达州市中心血站《血液辐照仪搬迁项目环境影响报告表》及其批复的要求，环保设施已落实，环保制度健全，经现场检查无《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所列验收不合格情形存在，满足自主验收条件。

## 运行中要求与建议。

- 加强环境管理和做好环境保护设施的巡查和维护，确保环保设施长期、稳定、正常发挥效能。

- 按要求安排辐射工作人员参加省环保厅举办的辐射安全与防护知识培训班，经考核合格后，持证上岗。

――――――――（正文结束）――――――――

注     释

本次环境保护验收监测报告应附以下附图、附件、附表：

附图 1  项目地理位置图

附图2-1 辐照室一楼平面布置图

附图2-2 辐照室二楼平面布置图

附图 3  达州市中心血站外环境关系图

附图 4  项目监测布点图

附图5  验收调查现场设施图

附件 1  委托书

附件 2  环评批复

附件 3  执行标准函

附件 4  辐射许可证

附件 5  辐射安全培训证书

附件 6  场所监测报告

附件 7  个人剂量监测报告

附件 8  辐射安全管理小组

附件 9  辐射管理制度

附件10  项目搬迁协议

附件11  搬迁应急预案

附表1  建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表